## Raw Data
Method file : C:\CHEM32\ | 1\METHODS\PH.M | (modified)
Last updat | e: Date 26/11/ | 2018 Time 1 | 5:37
Information : Default Me | thod
Data File : <data not | saved>
Overlaid Spectra:
{C:\CHEM32\1\Pic_0001.WM | F}
Equation : pH = LOG((((W | L1-WL3)/(WL2-W | L3)-0.00815* | WL1)-0.00
691)/(2.222-( | (WL1-WL3)/(WL2 | -WL3)-0.0081 | 5*WL1)*0.
1331))+1245.6 | 9/(Wt+273.15)+ | 3.8275+0.002 | 11*(35-V)
Where : WL1 = Abs(578 | nm), WL2 = Abs | (434nm), WL3 | = Abs(730nm), | Wt = Weight, | V = Volume
# Name Di | lut. Factor | Weight(25) | Volume(35) | pH | Abs<578nm> | Abs<434nm> | Abs<730nm>
------------------------ | -------------- | ------------ | -------------- | ------------- | ----------- | -------------- | ----------
1 Nutslab-a | 1 | 25 | 35 | 7.8341 | 0.63484 | 0.45993 | 0.0063024
2 NUtslab-b | 1 | 25 | 35 | 7.8354 | 0.625 | 0.45145 | 0.0054464
3 Nutslab-c | 1 | 25 | 35 | 7.8346 | 0.62183 | 0.45007 | 0.0060191
4 NUtslab-d | 1 | 25 | 35 | 7.8334 | 0.62309 | 0.45215 | 0.0060906
5 NUtslab-e | 1 | 25 | 35 | 7.8342 | 0.62891 | 0.45565 | 0.0064692
6 CRM#171-a | 1 | 25 | 33.434 | 7.8615 | 0.62414 | 0.42802 | -0.00104
7 CRM#171-b | 1 | 25 | 33.434 | 7.8619 | 0.62813 | 0.4305 | -0.00077248
8 CRM#171-c | 1 | 25 | 33.434 | 7.861 | 0.62718 | 0.43025 | -0.0021319
9 TRIS T34-099-A | 1 | 25 | 35 | 8.0931 | 0.84009 | 0.35558 | -0.0031939
10 TRIS T34-099-b | 1 | 25 | 35 | 8.0911 | 0.78723 | 0.3337 | -0.0045242
11 TRIS T34-099-c | 1 | 25 | 35 | 8.0933 | 0.77362 | 0.32642 | -0.0046649
12 TRIS T34-099-d | 1 | 25 | 35 | 8.0946 | 0.86519 | 0.36439 | -0.0045075
13 TRIS T34-099-e | 1 | 25 | 35 | 8.0926 | 0.85659 | 0.36212 | -0.0045776
14 ROTTMPT50_201800 | 1 | 25 | 33.42 | 7.9502 | 0.70071 | 0.40062 | 0.00090075
15 ROTTMPT50_201800 | 1 | 25 | 33.42 | 7.9491 | 0.69994 | 0.40084 | 0.00040913
16 ROTTMPT50_201800 | 1 | 25 | 33.42 | 7.9498 | 0.70012 | 0.40047 | 0.00061655
17 ROTTMPT70_201800 | 1 | 25 | 33.46 | 7.9177 | 0.64158 | 0.39305 | 0.0032625
18 ROTTMPT70_201800 | 1 | 25 | 33.46 | 7.9172 | 0.64089 | 0.39263 | 0.0021658
19 ROTTMPT70_201800 | 1 | 25 | 33.46 | 7.9179 | 0.64114 | 0.39184 | 0.0012221
20 TERSLG235_201800 | 1 | 25 | 34.76 | 7.9125 | 0.65433 | 0.40268 | 0.0028868
21 TERSLG253-201800 | 1 | 25 | 34.76 | 7.9129 | 0.66271 | 0.40691 | 0.0013046
22 TERSLG253-201800 | 1 | 25 | 34.76 | 7.9125 | 0.72066 | 0.44254 | 0.001018
23 WALCRN2-20180055 | 1 | 25 | 32.5 | 7.9265 | 0.64545 | 0.39256 | 0.009655
24 WALCRN2-20180055 | 1 | 25 | 32.5 | 7.9267 | 0.64656 | 0.39305 | 0.0095983
25 WALCRN2-20180055 | 1 | 25 | 32.5 | 7.926 | 0.6499 | 0.39507 | 0.0083146
26 WALCRN2-20180055 | 1 | 25 | 32.5 | 7.9267 | 0.65279 | 0.39615 | 0.0080585
27 WALCRN20-2018005 | 1 | 25 | 33.3 | 7.9541 | 0.67791 | 0.38584 | 0.0034218
28 WALCRN20-2018005 | 1 | 25 | 33.3 | 7.9547 | 0.68173 | 0.38658 | 0.0012236
29 WALCRN20-2018005 | 1 | 25 | 33.3 | 7.9553 | 0.69751 | 0.39507 | 0.0013623
30 WALCRN70-2018005 | 1 | 25 | 35.1 | 7.899 | 0.6874 | 0.43589 | 0.0074267
31 WALCRN70-2018005 | 1 | 25 | 35.1 | 7.8984 | 0.68967 | 0.43578 | 0.0019765
32 WALCRN70-2018005 | 1 | 25 | 35.1 | 7.8982 | 0.70405 | 0.44476 | 0.0011644
33 SCHOUWN10-201800 | 1 | 25 | 32.8 | 7.9654 | 0.73534 | 0.40986 | 0.0038486
34 SCHOUWN10-201800 | 1 | 25 | 32.8 | 7.9663 | 0.76751 | 0.42708 | 0.0042958
35 SCHOUWN10-201800 | 1 | 25 | 32.8 | 7.9658 | 0.78501 | 0.4378 | 0.0055542
36 SCHOUWN10-201800 | 1 | 25 | 32.8 | 7.9643 | 0.80622 | 0.45075 | 0.0052676
37 SCHOUWN10-201800 | 1 | 25 | 32.8 | 7.9611 | 0.80122 | 0.45082 | 0.0051703
38 SCHOUWN10-201800 | 1 | 25 | 32.8 | 7.9603 | 0.76197 | 0.42933 | 0.0045719
39 SCHOUWN10-201800 | 1 | 25 | 32.8 | 7.9608 | 0.73254 | 0.41202 | 0.0035715
40 SCHOUWN10-201800 | 1 | 25 | 32.8 | 7.9615 | 0.74363 | 0.41733 | 0.0028043
41 GOERE2-201800562 | 1 | 25 | 31.1 | 7.8733 | 0.56981 | 0.38692 | 0.0040259
42 GOERE2-201800562 | 1 | 25 | 31.1 | 7.8746 | 0.58832 | 0.39823 | 0.0036588
43 GOERE2-201800562 | 1 | 25 | 31.1 | 7.8746 | 0.62783 | 0.42437 | 0.002213
44 GOERE2-201800562 | 1 | 25 | 31.1 | 7.8749 | 0.64641 | 0.43647 | 0.001966
45 GOERE6-201800564 | 1 | 25 | 31 | 7.8776 | 0.55712 | 0.37428 | 0.0013266
46 GOERE6-201800564 | 1 | 25 | 31 | 7.8771 | 0.60877 | 0.40865 | -0.00075102
47 GOERE6-201800564 | 1 | 25 | 31 | 7.8779 | 0.62878 | 0.42158 | 3.2425e-05
48 NOORDWK2-2018005 | 1 | 25 | 30.2 | 7.9002 | 0.64292 | 0.41356 | 0.0018659
49 NOORDWK2-2018005 | 1 | 25 | 30.2 | 7.8998 | 0.64389 | 0.41435 | 0.0013952
50 NOORDWK2-2018005 | 1 | 25 | 30.2 | 7.9 | 0.64581 | 0.41524 | 0.00091743
51 NOORDWK10-201800 | 1 | 25 | 31.7 | 7.9751 | 0.67084 | 0.36892 | 0.0044618
52 NOORDWK10-201800 | 1 | 25 | 31.7 | 7.9729 | 0.69536 | 0.38376 | 0.003963
53 NOORDWK10-201800 | 1 | 25 | 31.7 | 7.969 | 0.67301 | 0.37449 | 0.0039711
54 NOORDWK10-201800 | 1 | 25 | 31.7 | 7.9706 | 0.65814 | 0.36494 | 0.0036573
55 NOORDWK10-201800 | 1 | 25 | 31.7 | 7.972 | 0.66459 | 0.36693 | 0.0024118
56 NOORDWK10-201800 | 1 | 25 | 31.7 | 7.9725 | 0.6707 | 0.37017 | 0.0030208
57 NOORDWK20-201800 | 1 | 25 | 33 | 7.9723 | 0.74654 | 0.41036 | 0.0046515
58 NOORDWK20-201800 | 1 | 25 | 33 | 7.9776 | 0.71892 | 0.39048 | 0.0033593
59 NOORDWK20-201800 | 1 | 25 | 33 | 7.9793 | 0.72329 | 0.39153 | 0.0033937
60 NOORDWK20-201800 | 1 | 25 | 33 | 7.9801 | 0.73231 | 0.39566 | 0.0032172
61 NOORDWK20-201800 | 1 | 25 | 33 | 7.9807 | 0.74614 | 0.4027 | 0.0033903
62 NOORDWK20-201800 | 1 | 25 | 33 | 7.9812 | 0.75513 | 0.4067 | 0.0026293
63 NOORDWK70-201800 | 1 | 25 | 34.6 | 7.9435 | 0.67555 | 0.39087 | 0.0038509
64 NOORDWK70-201800 | 1 | 25 | 34.6 | 7.9432 | 0.66675 | 0.38535 | 0.0022731
65 NOORDWK70-201800 | 1 | 25 | 34.6 | 7.9432 | 0.66392 | 0.38323 | 0.0010056
66 TERSLG10-2018005 | 1 | 25 | 33.8 | 7.9396 | 0.70912 | 0.41525 | 0.0049076
67 TERSLG10-2018005 | 1 | 25 | 33.8 | 7.9393 | 0.70042 | 0.40987 | 0.003561
68 TERSLG10-2018005 | 1 | 25 | 33.8 | 7.9386 | 0.69475 | 0.40732 | 0.003808
69 TERSLG10-2018005 | 1 | 25 | 33.8 | 7.9382 | 0.68583 | 0.40193 | 0.0026383
70 TERSLG10-2018005 | 1 | 25 | 33.8 | 7.9368 | 0.6764 | 0.39768 | 0.0029202
71 TERSLG50-2018005 | 1 | 25 | 34.4 | 7.8568 | 0.5996 | 0.41451 | 0.0020804
72 TERSLG50-2018005 | 1 | 25 | 34.4 | 7.8601 | 0.57672 | 0.39536 | -0.00025511
73 TERSLG50-2018005 | 1 | 25 | 34.4 | 7.8626 | 0.575 | 0.392 | -0.00066853
74 TERSLG50-2018005 | 1 | 25 | 34.4 | 7.8657 | 0.58714 | 0.39793 | 0.00026321
75 TERSLG50-2018005 | 1 | 25 | 34.4 | 7.8657 | 0.5979 | 0.40521 | 0.00033569
76 TERSLG50-2018005 | 1 | 25 | 34.4 | 7.8696 | 0.62836 | 0.42201 | -0.0006628
77 TERSLG50-2018005 | 1 | 25 | 34.4 | 7.8696 | 0.66789 | 0.44861 | -0.00024652
78 TERSLG100-201800 | 1 | 25 | 34.6 | 7.8769 | 0.66082 | 0.43741 | 0.001483
79 TERSLG100-201800 | 1 | 25 | 34.6 | 7.8772 | 0.65931 | 0.43567 | -3.5763e-05
80 TERSLG100-201800 | 1 | 25 | 34.6 | 7.8762 | 0.66131 | 0.43777 | -0.00038671
81 TERSLG100-201800 | 1 | 25 | 34.6 | 7.876 | 0.66529 | 0.44073 | 0.00014305
82 TERSLG135-201800 | 1 | 25 | 34.7 | 7.9224 | 0.6613 | 0.39856 | 0.0019631
83 TERSLG135-201800 | 1 | 25 | 34.7 | 7.9224 | 0.66115 | 0.39838 | 0.0018034
84 TERSLG135-201800 | 1 | 25 | 34.7 | 7.9221 | 0.66149 | 0.39916 | 0.0025864
85 WALCRN2-20180055 | 1 | 25 | 32.55 | 7.8851 | 0.60416 | 0.3987 | 0.0068517
86 WALCRN2-20180055 | 1 | 25 | 32.55 | 7.8837 | 0.5981 | 0.39539 | 0.0054154
87 WALCRN2-20180055 | 1 | 25 | 32.55 | 7.882 | 0.58403 | 0.38727 | 0.0047684
88 WALCRN2-20180055 | 1 | 25 | 32.55 | 7.8833 | 0.57096 | 0.37772 | 0.0048919
89 WALCRN2-20180055 | 1 | 25 | 32.55 | 7.8833 | 0.56691 | 0.37467 | 0.0037723
90 WALCRN20-2018005 | 1 | 25 | 32.02 | 7.9304 | 0.69003 | 0.41381 | 0.0019407
91 WALCRN20-2018005 | 1 | 25 | 32.02 | 7.9307 | 0.69188 | 0.41427 | 0.0010138
92 WALCRN20-2018005 | 1 | 25 | 32.02 | 7.9314 | 0.69442 | 0.41567 | 0.0022626
93 WALCRN70-2018005 | 1 | 25 | 35.01 | 7.907 | 0.65236 | 0.40441 | -0.00028563
94 WALCRN70-2018005 | 1 | 25 | 35.01 | 7.908 | 0.6629 | 0.41038 | 0.00046301
95 WALCRN70-2018005 | 1 | 25 | 35.01 | 7.9046 | 0.67262 | 0.41892 | -0.00053501
96 WALCRN70-2018005 | 1 | 25 | 35.01 | 7.9042 | 0.67486 | 0.4207 | -0.00043344
97 WALCRN70-2018005 | 1 | 25 | 35.01 | 7.904 | 0.67152 | 0.41905 | 0.00032473
98 SCHOUWN10-201800 | 1 | 25 | 33.25 | 7.95 | 0.66453 | 0.38299 | 0.0067863
99 SCHOUWN10-201800 | 1 | 25 | 33.25 | 7.9487 | 0.66957 | 0.38642 | 0.0057297
100 SCHOUWN10-201800 | 1 | 25 | 33.25 | 7.9484 | 0.66618 | 0.38382 | 0.0037551
101 SCHOUWN10-201800 | 1 | 25 | 33.25 | 7.9463 | 0.66046 | 0.38215 | 0.0036192
102 SCHOUWN10-201800 | 1 | 25 | 33.25 | 7.9457 | 0.654 | 0.37926 | 0.0044918
103 SCHOUWN10-201800 | 1 | 25 | 33.25 | 7.9466 | 0.65072 | 0.37625 | 0.0033927
104 SCHOUWN10-201800 | 1 | 25 | 33.25 | 7.9454 | 0.64833 | 0.37483 | 0.0011497
105 GOERE2-201800562 | 1 | 25 | 30.98 | 7.9474 | 0.73026 | 0.42284 | -0.0024471
106 GOERE2-201800562 | 1 | 25 | 30.98 | 7.9486 | 0.74248 | 0.42771 | -0.0051675
107 GOERE2-201800562 | 1 | 25 | 30.98 | 7.9482 | 0.72946 | 0.42131 | -0.0034456
108 GOERE2-201800562 | 1 | 25 | 30.98 | 7.9476 | 0.70287 | 0.40636 | -0.0036545
109 GOERE6-201800564 | 1 | 25 | 31.31 | 7.9448 | 0.69158 | 0.41794 | 0.035701
110 GOERE6-201800564 | 1 | 25 | 31.31 | 7.9482 | 0.66746 | 0.39891 | 0.029831
111 GOERE6-201800564 | 1 | 25 | 31.31 | 7.9488 | 0.71083 | 0.42159 | 0.025452
112 GOERE6-201800564 | 1 | 25 | 31.31 | 7.9495 | 0.71374 | 0.42404 | 0.028551
113 GOERE6-201800564 | 1 | 25 | 31.31 | 7.9494 | 0.70104 | 0.41591 | 0.026404
114 NOORDWK2-2018005 | 1 | 25 | 30.1 | 7.912 | 0.64817 | 0.4072 | 0.0020247
115 NOORDWK2-2018005 | 1 | 25 | 30.1 | 7.9122 | 0.61424 | 0.38519 | 0.00044823
116 NOORDWK2-2018005 | 1 | 25 | 30.1 | 7.9119 | 0.61973 | 0.38904 | 0.0008564
117 NOORDWK10-201800 | 1 | 25 | 30.83 | 7.9561 | 0.64876 | 0.36963 | -0.0016251
118 NOORDWK10-201800 | 1 | 25 | 30.83 | 7.9528 | 0.65888 | 0.37643 | -0.0052004
119 NOORDWK10-201800 | 1 | 25 | 30.83 | 7.9528 | 0.66137 | 0.37841 | -0.0037928
120 NOORDWK10-201800 | 1 | 25 | 30.83 | 7.9526 | 0.67097 | 0.38525 | -0.0011177
121 NOORDWK20-201800 | 1 | 25 | 31.34 | 7.971 | 0.74069 | 0.41112 | 0.0046797
122 NOORDWK20-201800 | 1 | 25 | 31.34 | 7.9716 | 0.71108 | 0.39324 | 0.0021486
123 NOORDWK20-201800 | 1 | 25 | 31.34 | 7.971 | 0.71231 | 0.39372 | 0.00068283
124 NOORDWK20-201800 | 1 | 25 | 31.34 | 7.9703 | 0.70172 | 0.38813 | -1.0014e-05
125 NOORDWK70-201800 | 1 | 25 | 34.1 | 7.9101 | 0.64753 | 0.40177 | 0.0030718
126 NOORDWK70-201800 | 1 | 25 | 34.1 | 7.9128 | 0.67142 | 0.41336 | 0.00098467
127 NOORDWK70-201800 | 1 | 25 | 34.1 | 7.9116 | 0.6986 | 0.4311 | 0.0010505
128 NOORDWK70-201800 | 1 | 25 | 34.1 | 7.9095 | 0.73148 | 0.45315 | 0.00084496
129 NOORDWK70-201800 | 1 | 25 | 34.1 | 7.9065 | 0.72044 | 0.4493 | 0.0012078
130 NOORDWK70-201800 | 1 | 25 | 34.1 | 7.9067 | 0.70549 | 0.43988 | 0.0014367
131 NOORDWK70-201800 | 1 | 25 | 34.1 | 7.9057 | 0.70001 | 0.43746 | 0.0015521
132 TERSLG10-2018005 | 1 | 25 | 33.86 | 7.9325 | 0.64218 | 0.38051 | 0.0018663
133 TERSLG10-2018005 | 1 | 25 | 33.86 | 7.9335 | 0.63848 | 0.37748 | 0.0017457
134 TERSLG10-2018005 | 1 | 25 | 33.86 | 7.9326 | 0.63643 | 0.37706 | 0.0019917
135 TERSLG10-2018005 | 1 | 25 | 33.86 | 7.9334 | 0.63725 | 0.37721 | 0.0026593
136 TERSLG50-2018005 | 1 | 25 | 34.3 | 7.8823 | 0.62524 | 0.40976 | 0.00096607
137 TERSLG50-2018005 | 1 | 25 | 34.3 | 7.8821 | 0.63351 | 0.4151 | 0.00037527
138 TERSLG50-2018005 | 1 | 25 | 34.3 | 7.8834 | 0.64193 | 0.41942 | 0.00024223
139 TERSLG50-2018005 | 1 | 25 | 34.3 | 7.8817 | 0.64822 | 0.42478 | -0.0003562
140 TERSLG50-2018005 | 1 | 25 | 34.3 | 7.88 | 0.63444 | 0.41722 | -0.00049305
141 TERSLG50-2018005 | 1 | 25 | 34.3 | 7.8826 | 0.65106 | 0.42607 | 0.00034904
142 TERSLG100-201800 | 1 | 25 | 34.6 | 7.8773 | 0.66644 | 0.44158 | 0.0039654
143 TERSLG100-201800 | 1 | 25 | 34.6 | 7.8754 | 0.68895 | 0.45775 | 0.002758
144 TERSLG100-201800 | 1 | 25 | 34.6 | 7.8757 | 0.71834 | 0.47686 | 0.0027137
145 TERSLG100-201800 | 1 | 25 | 34.6 | 7.8758 | 0.71898 | 0.47687 | 0.0017037
146 TERSLG135-201800 | 1 | 25 | 34.7 | 7.86 | 0.54699 | 0.35159 | -0.073196
147 TERSLG135-201800 | 1 | 25 | 34.7 | 7.8613 | 0.55711 | 0.35719 | -0.073821
148 TERSLG135-201800 | 1 | 25 | 34.7 | 7.8617 | 0.53535 | 0.34242 | -0.072441
149 TERSLG135-201800 | 1 | 25 | 34.7 | 7.8594 | 0.5308 | 0.3409 | -0.073895
150 TERSLG135-201800 | 1 | 25 | 34.7 | 7.8598 | 0.53095 | 0.34102 | -0.072527
151 TRIS-T34-A | 1 | 25 | 35 | 8.0954 | 0.90109 | 0.38354 | 0.0034494
152 TRIS-T34-B | 1 | 25 | 35 | 8.0966 | 0.91034 | 0.38628 | 0.0029197
153 TRIS-T34-C | 1 | 25 | 35 | 8.0952 | 0.85746 | 0.36375 | 0.00079966
154 TRIS-T34-D | 1 | 25 | 35 | 8.0968 | 0.82919 | 0.35075 | 0.00082064
155 TRIS-T34-E | 1 | 25 | 35 | 8.0966 | 0.85095 | 0.36092 | 0.002429
156 NUTSLAB-A | 1 | 25 | 35 | 7.834 | 0.58695 | 0.42395 | 0.00048876
157 NUTSLAB-B | 1 | 25 | 35 | 7.834 | 0.57118 | 0.41254 | 0.00020552
158 NUTSLAB-C | 1 | 25 | 35 | 7.8333 | 0.56197 | 0.40618 | -0.00097752
159 NUTSLAB-D | 1 | 25 | 35 | 7.8342 | 0.56181 | 0.40545 | -0.0005579
160 CRM#171-A | 1 | 25 | 33.434 | 7.8592 | 0.59085 | 0.40636 | -0.003758
161 CRM#171-B | 1 | 25 | 33.434 | 7.8594 | 0.59606 | 0.40978 | -0.0039148
162 CRM#171-C | 1 | 25 | 33.434 | 7.8583 | 0.60436 | 0.41639 | -0.0040994
163 CRM#171-D | 1 | 25 | 33.434 | 7.8593 | 0.60785 | 0.41781 | -0.0042009
164 CRM#171-A+20 | 1 | 25 | 33.434 | 7.8597 | 1.2214 | 0.83976 | 0.0036507
165 CRM#171-B+20 | 1 | 25 | 33.434 | 7.8584 | 1.2114 | 0.83439 | 0.001111
166 CRM#171-C+20 | 1 | 25 | 33.434 | 7.8591 | 1.2007 | 0.82592 | 0.0011244
167 CRM#171-D+20 | 1 | 25 | 33.434 | 7.8598 | 1.1906 | 0.81759 | 0.00046253
168 CRM#171-A+30 | 1 | 25 | 33.434 | 7.8566 | 1.815 | 1.2506 | 0.0011768
169 CRM#171-B+30 | 1 | 25 | 33.434 | 7.8566 | 1.7889 | 1.2328 | 0.0014534
170 CRM#171-C+30 | 1 | 25 | 33.434 | 7.8572 | 1.7347 | 1.1942 | 0.00137
171 CRM#171-A+40 | 1 | 25 | 33.434 | 7.8494 | 2.3268 | 1.6228 | 0.0024371
172 CRM#171-B+40 | 1 | 25 | 33.434 | 7.8491 | 2.3245 | 1.6219 | 0.001483
173 CRM#171-C+40 | 1 | 25 | 33.434 | 7.8513 | 2.3335 | 1.6203 | 0.00070715
Report generated by : Ca | ry 8454 |  |  | Signature: .. | ..............
------------------------ | -------------- | ------------ | -------------- | ------------- | --------------
| *** End R | atio/Equatio | n Report ***
------------------------ | -------------- | ------------ | -------------- | ------------- | --------------

## Work Sheet
Method file : C:\CHEM32\1\METHODS\PH.M(modified)
Last update: Date 26/11/2018 Time 15:36:41
Information : Default Method
Data File : <data notsaved>
Overlaid Spectra:
{C:\CHEM32\1\Pic_0001.WMF}
Equation : pH = LOG((((WL1-WL3)/(WL2-WL3)-0.00815*WL1)-0.00691)/(2.222-((WL1-WL3)/(WL2-WL3)-0.00815*WL1)*0.1331))+1245.69/(Wt+273.15)+3.8275+0.00211*(35-V)
Where : WL1 = Abs(578nm), WL2 = Abs(434nm), WL3= Abs(730nm),Wt = Weight,V = Volume
Wt = Temperature
V = Salinity
|  |  | Temperature | Salinity
Sample ID | # Name | DIlut. Factor | Weight(25) | Volume(35) | pH | Abs<578nm> | Abs<434nm> | Abs<730nm> |  | Average pH | stdev
| ------------------------ | -------------- | ------------ | -------------- | ------------- | ----------- | -------------- | ----------
NUTSLAB SUB | 1 Nutslab-a | 1 | 25 | 35 | 7.8341 | 0.63484 | 0.45993 | 0.0063024 |  | 7.8341 | 0.00049917
| 2 NUtslab-b | 1 | 25 | 35 | 7.8354 | 0.625 | 0.45145 | 0.0054464 | in red ommitted
| 3 Nutslab-c | 1 | 25 | 35 | 7.8346 | 0.62183 | 0.45007 | 0.0060191
| 4 NUtslab-d | 1 | 25 | 35 | 7.8334 | 0.62309 | 0.45215 | 0.0060906
| 5 NUtslab-e | 1 | 25 | 35 | 7.8342 | 0.62891 | 0.45565 | 0.0064692
CRM#171 | 6 CRM#171-a | 1 | 25 | 33.434 | 7.8615 | 0.62414 | 0.42802 | -0.00104 |  | 7.8615 | 0.00045092
| 7 CRM#171-b | 1 | 25 | 33.434 | 7.8619 | 0.62813 | 0.4305 | -0.00077248 | [5 empty] | REANALYZE | REANALYZE
| 8 CRM#171-c | 1 | 25 | 33.434 | 7.861 | 0.62718 | 0.43025 | -0.0021319 |  |  |  |  | TEMP oC | 24.9 | 24.95
TRIS Bufffer T34 | 9 TRIS T34-099-A | 1 | 25 | 35 | 8.0931 | 0.84009 | 0.35558 | -0.0031939 |  | 8.093 | 0.00036056 | Water Temp in Cell directly after = 24.9-25.0oC | 9 TRIS T34-099-A | 8.0945 | 8.0938
| 10 TRIS T34-099-b | 1 | 25 | 35 | 8.0911 | 0.78723 | 0.3337 | -0.0045242 |  |  |  |  | 10 TRIS T34-099-b | 8.0925 | 8.0918
| 11 TRIS T34-099-c | 1 | 25 | 35 | 8.0933 | 0.77362 | 0.32642 | -0.0046649 |  |  |  |  | 11 TRIS T34-099-c | 8.0947 | 8.094
| 12 TRIS T34-099-d | 1 | 25 | 35 | 8.0946 | 0.86519 | 0.36439 | -0.0045075 |  |  |  |  | 12 TRIS T34-099-d | 8.096 | 8.0953
| 13 TRIS T34-099-e | 1 | 25 | 35 | 8.0926 | 0.85659 | 0.36212 | -0.0045776 |  |  |  |  | 13 TRIS T34-099-e | 8.094 | 8.0933
201800771 | 14 ROTTMPT50_201800 | 1 | 25 | 33.42 | 7.9502 | 0.70071 | 0.40062 | 0.00090075 |  | 7.9497 | 0.00055678 |  | average | 8.0944 | 8.0937
| 15 ROTTMPT50_201800 | 1 | 25 | 33.42 | 7.9491 | 0.69994 | 0.40084 | 0.00040913 |  |  |  |  | stdev | 0.00036056 | 0.00036056
| 16 ROTTMPT50_201800 | 1 | 25 | 33.42 | 7.9498 | 0.70012 | 0.40047 | 0.00061655 |  |  |  |  | assigned TRIS | 8.0935 | 8.092
2018008778 | 17 ROTTMPT70_201800 | 1 | 25 | 33.46 | 7.9177 | 0.64158 | 0.39305 | 0.0032625 |  | 7.9176 | 0.00036056
| 18 ROTTMPT70_201800 | 1 | 25 | 33.46 | 7.9172 | 0.64089 | 0.39263 | 0.0021658
| 19 ROTTMPT70_201800 | 1 | 25 | 33.46 | 7.9179 | 0.64114 | 0.39184 | 0.0012221
2018005747 | 20 TERSLG235_201800 | 1 | 25 | 34.76 | 7.9125 | 0.65433 | 0.40268 | 0.0028868 |  | 7.9126 | 0.00023094
| 21 TERSLG253-201800 | 1 | 25 | 34.76 | 7.9129 | 0.66271 | 0.40691 | 0.0013046
| 22 TERSLG253-201800 | 1 | 25 | 34.76 | 7.9125 | 0.72066 | 0.44254 | 0.001018
2018005580 | 23 WALCRN2-20180055 | 1 | 25 | 32.5 | 7.9265 | 0.64545 | 0.39256 | 0.009655 |  | 7.9266 | 0.00011547
| 24 WALCRN2-20180055 | 1 | 25 | 32.5 | 7.9267 | 0.64656 | 0.39305 | 0.0095983
| 25 WALCRN2-20180055 | 1 | 25 | 32.5 | 7.926 | 0.6499 | 0.39507 | 0.0083146
| 26 WALCRN2-20180055 | 1 | 25 | 32.5 | 7.9267 | 0.65279 | 0.39615 | 0.0080585
2018005592 | 27 WALCRN20-2018005 | 1 | 25 | 33.3 | 7.9541 | 0.67791 | 0.38584 | 0.0034218 |  | 7.9547 | 0.0006
| 28 WALCRN20-2018005 | 1 | 25 | 33.3 | 7.9547 | 0.68173 | 0.38658 | 0.0012236
| 29 WALCRN20-2018005 | 1 | 25 | 33.3 | 7.9553 | 0.69751 | 0.39507 | 0.0013623
2018005604 | 30 WALCRN70-2018005 | 1 | 25 | 35.1 | 7.899 | 0.6874 | 0.43589 | 0.0074267 |  | 7.8985 | 0.00041633
| 31 WALCRN70-2018005 | 1 | 25 | 35.1 | 7.8984 | 0.68967 | 0.43578 | 0.0019765
| 32 WALCRN70-2018005 | 1 | 25 | 35.1 | 7.8982 | 0.70405 | 0.44476 | 0.0011644
2018005616 | 33 SCHOUWN10-201800 | 1 | 25 | 32.8 | 7.9654 | 0.73534 | 0.40986 | 0.0038486 |  | 7.9609 | 0.0005058
| 34 SCHOUWN10-201800 | 1 | 25 | 32.8 | 7.9663 | 0.76751 | 0.42708 | 0.0042958
| 35 SCHOUWN10-201800 | 1 | 25 | 32.8 | 7.9658 | 0.78501 | 0.4378 | 0.0055542
| 36 SCHOUWN10-201800 | 1 | 25 | 32.8 | 7.9643 | 0.80622 | 0.45075 | 0.0052676
| 37 SCHOUWN10-201800 | 1 | 25 | 32.8 | 7.9611 | 0.80122 | 0.45082 | 0.0051703
| 38 SCHOUWN10-201800 | 1 | 25 | 32.8 | 7.9603 | 0.76197 | 0.42933 | 0.0045719
| 39 SCHOUWN10-201800 | 1 | 25 | 32.8 | 7.9608 | 0.73254 | 0.41202 | 0.0035715
| 40 SCHOUWN10-201800 | 1 | 25 | 32.8 | 7.9615 | 0.74363 | 0.41733 | 0.0028043
2018005628 | 41 GOERE2-201800562 | 1 | 25 | 31.1 | 7.8733 | 0.56981 | 0.38692 | 0.0040259 |  | 7.8747 | 0.00017321
| 42 GOERE2-201800562 | 1 | 25 | 31.1 | 7.8746 | 0.58832 | 0.39823 | 0.0036588
| 43 GOERE2-201800562 | 1 | 25 | 31.1 | 7.8746 | 0.62783 | 0.42437 | 0.002213
| 44 GOERE2-201800562 | 1 | 25 | 31.1 | 7.8749 | 0.64641 | 0.43647 | 0.001966
2018005640 | 45 GOERE6-201800564 | 1 | 25 | 31 | 7.8776 | 0.55712 | 0.37428 | 0.0013266 |  | 7.8775 | 0.00040415
| 46 GOERE6-201800564 | 1 | 25 | 31 | 7.8771 | 0.60877 | 0.40865 | -0.00075102
| 47 GOERE6-201800564 | 1 | 25 | 31 | 7.8779 | 0.62878 | 0.42158 | 3.2425e-05
2018005652 | 48 NOORDWK2-2018005 | 1 | 25 | 30.2 | 7.9002 | 0.64292 | 0.41356 | 0.0018659 |  | 7.9 | 0.0002
| 49 NOORDWK2-2018005 | 1 | 25 | 30.2 | 7.8998 | 0.64389 | 0.41435 | 0.0013952
| 50 NOORDWK2-2018005 | 1 | 25 | 30.2 | 7.9 | 0.64581 | 0.41524 | 0.00091743
2018005664 | 51 NOORDWK10-201800 | 1 | 25 | 31.7 | 7.9751 | 0.67084 | 0.36892 | 0.0044618 |  | 7.9725 | 0.00045092
| 52 NOORDWK10-201800 | 1 | 25 | 31.7 | 7.9729 | 0.69536 | 0.38376 | 0.003963
| 53 NOORDWK10-201800 | 1 | 25 | 31.7 | 7.969 | 0.67301 | 0.37449 | 0.0039711
| 54 NOORDWK10-201800 | 1 | 25 | 31.7 | 7.9706 | 0.65814 | 0.36494 | 0.0036573
| 55 NOORDWK10-201800 | 1 | 25 | 31.7 | 7.972 | 0.66459 | 0.36693 | 0.0024118
| 56 NOORDWK10-201800 | 1 | 25 | 31.7 | 7.9725 | 0.6707 | 0.37017 | 0.0030208
2018005676 | 57 NOORDWK20-201800 | 1 | 25 | 33 | 7.9723 | 0.74654 | 0.41036 | 0.0046515 |  | 7.9803 | 0.00081803
| 58 NOORDWK20-201800 | 1 | 25 | 33 | 7.9776 | 0.71892 | 0.39048 | 0.0033593
| 59 NOORDWK20-201800 | 1 | 25 | 33 | 7.9793 | 0.72329 | 0.39153 | 0.0033937
| 60 NOORDWK20-201800 | 1 | 25 | 33 | 7.9801 | 0.73231 | 0.39566 | 0.0032172
| 61 NOORDWK20-201800 | 1 | 25 | 33 | 7.9807 | 0.74614 | 0.4027 | 0.0033903
| 62 NOORDWK20-201800 | 1 | 25 | 33 | 7.9812 | 0.75513 | 0.4067 | 0.0026293
2018005688 | 63 NOORDWK70-201800 | 1 | 25 | 34.6 | 7.9435 | 0.67555 | 0.39087 | 0.0038509 |  | 7.9433 | 0.00017321
| 64 NOORDWK70-201800 | 1 | 25 | 34.6 | 7.9432 | 0.66675 | 0.38535 | 0.0022731
| 65 NOORDWK70-201800 | 1 | 25 | 34.6 | 7.9432 | 0.66392 | 0.38323 | 0.0010056
2018005700 | 66 TERSLG10-2018005 | 1 | 25 | 33.8 | 7.9396 | 0.70912 | 0.41525 | 0.0049076 |  | 7.9387 | 0.00055678
| 67 TERSLG10-2018005 | 1 | 25 | 33.8 | 7.9393 | 0.70042 | 0.40987 | 0.003561
| 68 TERSLG10-2018005 | 1 | 25 | 33.8 | 7.9386 | 0.69475 | 0.40732 | 0.003808
| 69 TERSLG10-2018005 | 1 | 25 | 33.8 | 7.9382 | 0.68583 | 0.40193 | 0.0026383
| 70 TERSLG10-2018005 | 1 | 25 | 33.8 | 7.9368 | 0.6764 | 0.39768 | 0.0029202
2018005712 | 71 TERSLG50-2018005 | 1 | 25 | 34.4 | 7.8568 | 0.5996 | 0.41451 | 0.0020804 |  | 7.8647 | 0.0017898
| 72 TERSLG50-2018005 | 1 | 25 | 34.4 | 7.8601 | 0.57672 | 0.39536 | -0.00025511
| 73 TERSLG50-2018005 | 1 | 25 | 34.4 | 7.8626 | 0.575 | 0.392 | -0.00066853
| 74 TERSLG50-2018005 | 1 | 25 | 34.4 | 7.8657 | 0.58714 | 0.39793 | 0.00026321
| 75 TERSLG50-2018005 | 1 | 25 | 34.4 | 7.8657 | 0.5979 | 0.40521 | 0.00033569
| 76 TERSLG50-2018005 | 1 | 25 | 34.4 | 7.8696 | 0.62836 | 0.42201 | -0.0006628
| 77 TERSLG50-2018005 | 1 | 25 | 34.4 | 7.8696 | 0.66789 | 0.44861 | -0.00024652
2018005724 | 78 TERSLG100-201800 | 1 | 25 | 34.6 | 7.8769 | 0.66082 | 0.43741 | 0.001483 |  | 7.8766 | 0.00056789
| 79 TERSLG100-201800 | 1 | 25 | 34.6 | 7.8772 | 0.65931 | 0.43567 | -3.5763e-05
| 80 TERSLG100-201800 | 1 | 25 | 34.6 | 7.8762 | 0.66131 | 0.43777 | -0.00038671
| 81 TERSLG100-201800 | 1 | 25 | 34.6 | 7.876 | 0.66529 | 0.44073 | 0.00014305
2018005736 | 82 TERSLG135-201800 | 1 | 25 | 34.7 | 7.9224 | 0.6613 | 0.39856 | 0.0019631 |  | 7.9223 | 0.00017321
| 83 TERSLG135-201800 | 1 | 25 | 34.7 | 7.9224 | 0.66115 | 0.39838 | 0.0018034
| 84 TERSLG135-201800 | 1 | 25 | 34.7 | 7.9221 | 0.66149 | 0.39916 | 0.0025864
2018005581 | 85 WALCRN2-20180055 | 1 | 25 | 32.55 | 7.8851 | 0.60416 | 0.3987 | 0.0068517 |  | 7.8834 | 0.00023094
| 86 WALCRN2-20180055 | 1 | 25 | 32.55 | 7.8837 | 0.5981 | 0.39539 | 0.0054154
| 87 WALCRN2-20180055 | 1 | 25 | 32.55 | 7.882 | 0.58403 | 0.38727 | 0.0047684
| 88 WALCRN2-20180055 | 1 | 25 | 32.55 | 7.8833 | 0.57096 | 0.37772 | 0.0048919
| 89 WALCRN2-20180055 | 1 | 25 | 32.55 | 7.8833 | 0.56691 | 0.37467 | 0.0037723
2018005593 | 90 WALCRN20-2018005 | 1 | 25 | 32.02 | 7.9304 | 0.69003 | 0.41381 | 0.0019407 |  | 7.9308 | 0.00051316
| 91 WALCRN20-2018005 | 1 | 25 | 32.02 | 7.9307 | 0.69188 | 0.41427 | 0.0010138
| 92 WALCRN20-2018005 | 1 | 25 | 32.02 | 7.9314 | 0.69442 | 0.41567 | 0.0022626
2018005605 | 93 WALCRN70-2018005 | 1 | 25 | 35.01 | 7.907 | 0.65236 | 0.40441 | -0.00028563 |  | 7.9043 | 0.00030551
| 94 WALCRN70-2018005 | 1 | 25 | 35.01 | 7.908 | 0.6629 | 0.41038 | 0.00046301
| 95 WALCRN70-2018005 | 1 | 25 | 35.01 | 7.9046 | 0.67262 | 0.41892 | -0.00053501
| 96 WALCRN70-2018005 | 1 | 25 | 35.01 | 7.9042 | 0.67486 | 0.4207 | -0.00043344
| 97 WALCRN70-2018005 | 1 | 25 | 35.01 | 7.904 | 0.67152 | 0.41905 | 0.00032473
2018005617 | 98 SCHOUWN10-201800 | 1 | 25 | 33.25 | 7.95 | 0.66453 | 0.38299 | 0.0067863 |  | 7.9462 | 0.00045826
| 99 SCHOUWN10-201800 | 1 | 25 | 33.25 | 7.9487 | 0.66957 | 0.38642 | 0.0057297
| 100 SCHOUWN10-201800 | 1 | 25 | 33.25 | 7.9484 | 0.66618 | 0.38382 | 0.0037551
| 101 SCHOUWN10-201800 | 1 | 25 | 33.25 | 7.9463 | 0.66046 | 0.38215 | 0.0036192
| 102 SCHOUWN10-201800 | 1 | 25 | 33.25 | 7.9457 | 0.654 | 0.37926 | 0.0044918
| 103 SCHOUWN10-201800 | 1 | 25 | 33.25 | 7.9466 | 0.65072 | 0.37625 | 0.0033927
| 104 SCHOUWN10-201800 | 1 | 25 | 33.25 | 7.9454 | 0.64833 | 0.37483 | 0.0011497
2018005629 | 105 GOERE2-201800562 | 1 | 25 | 30.98 | 7.9474 | 0.73026 | 0.42284 | -0.0024471 |  | 7.948 | 0.00055076
| 106 GOERE2-201800562 | 1 | 25 | 30.98 | 7.9486 | 0.74248 | 0.42771 | -0.0051675
| 107 GOERE2-201800562 | 1 | 25 | 30.98 | 7.9482 | 0.72946 | 0.42131 | -0.0034456
| 108 GOERE2-201800562 | 1 | 25 | 30.98 | 7.9476 | 0.70287 | 0.40636 | -0.0036545
2018005641 | 109 GOERE6-201800564 | 1 | 25 | 31.31 | 7.9448 | 0.69158 | 0.41794 | 0.035701 |  | 7.949 | 0.00060208
| 110 GOERE6-201800564 | 1 | 25 | 31.31 | 7.9482 | 0.66746 | 0.39891 | 0.029831
| 111 GOERE6-201800564 | 1 | 25 | 31.31 | 7.9488 | 0.71083 | 0.42159 | 0.025452
| 112 GOERE6-201800564 | 1 | 25 | 31.31 | 7.9495 | 0.71374 | 0.42404 | 0.028551
| 113 GOERE6-201800564 | 1 | 25 | 31.31 | 7.9494 | 0.70104 | 0.41591 | 0.026404
2018005653 | 114 NOORDWK2-2018005 | 1 | 25 | 30.1 | 7.912 | 0.64817 | 0.4072 | 0.0020247 |  | 7.912 | 0.00015275
| 115 NOORDWK2-2018005 | 1 | 25 | 30.1 | 7.9122 | 0.61424 | 0.38519 | 0.00044823
| 116 NOORDWK2-2018005 | 1 | 25 | 30.1 | 7.9119 | 0.61973 | 0.38904 | 0.0008564
2018005665 | 117 NOORDWK10-201800 | 1 | 25 | 30.83 | 7.9561 | 0.64876 | 0.36963 | -0.0016251 |  | 7.9527 | 0.00011547
| 118 NOORDWK10-201800 | 1 | 25 | 30.83 | 7.9528 | 0.65888 | 0.37643 | -0.0052004
| 119 NOORDWK10-201800 | 1 | 25 | 30.83 | 7.9528 | 0.66137 | 0.37841 | -0.0037928
| 120 NOORDWK10-201800 | 1 | 25 | 30.83 | 7.9526 | 0.67097 | 0.38525 | -0.0011177
2018005677 | 121 NOORDWK20-201800 | 1 | 25 | 31.34 | 7.971 | 0.74069 | 0.41112 | 0.0046797 |  | 7.9712 | 0.00034641
| 122 NOORDWK20-201800 | 1 | 25 | 31.34 | 7.9716 | 0.71108 | 0.39324 | 0.0021486
| 123 NOORDWK20-201800 | 1 | 25 | 31.34 | 7.971 | 0.71231 | 0.39372 | 0.00068283
| 124 NOORDWK20-201800 | 1 | 25 | 31.34 | 7.9703 | 0.70172 | 0.38813 | -1.0014e-05
2018005689 | 125 NOORDWK70-201800 | 1 | 25 | 34.1 | 7.9101 | 0.64753 | 0.40177 | 0.0030718 |  | 7.9063 | 0.00052915
| 126 NOORDWK70-201800 | 1 | 25 | 34.1 | 7.9128 | 0.67142 | 0.41336 | 0.00098467
| 127 NOORDWK70-201800 | 1 | 25 | 34.1 | 7.9116 | 0.6986 | 0.4311 | 0.0010505
| 128 NOORDWK70-201800 | 1 | 25 | 34.1 | 7.9095 | 0.73148 | 0.45315 | 0.00084496
| 129 NOORDWK70-201800 | 1 | 25 | 34.1 | 7.9065 | 0.72044 | 0.4493 | 0.0012078
| 130 NOORDWK70-201800 | 1 | 25 | 34.1 | 7.9067 | 0.70549 | 0.43988 | 0.0014367
| 131 NOORDWK70-201800 | 1 | 25 | 34.1 | 7.9057 | 0.70001 | 0.43746 | 0.0015521
2018005701 | 132 TERSLG10-2018005 | 1 | 25 | 33.86 | 7.9325 | 0.64218 | 0.38051 | 0.0018663 |  | 7.933 | 0.00052281
| 133 TERSLG10-2018005 | 1 | 25 | 33.86 | 7.9335 | 0.63848 | 0.37748 | 0.0017457
| 134 TERSLG10-2018005 | 1 | 25 | 33.86 | 7.9326 | 0.63643 | 0.37706 | 0.0019917
| 135 TERSLG10-2018005 | 1 | 25 | 33.86 | 7.9334 | 0.63725 | 0.37721 | 0.0026593
2018005713 | 136 TERSLG50-2018005 | 1 | 25 | 34.3 | 7.8823 | 0.62524 | 0.40976 | 0.00096607 |  | 7.8824 | 0.00063797
| 137 TERSLG50-2018005 | 1 | 25 | 34.3 | 7.8821 | 0.63351 | 0.4151 | 0.00037527
| 138 TERSLG50-2018005 | 1 | 25 | 34.3 | 7.8834 | 0.64193 | 0.41942 | 0.00024223
| 139 TERSLG50-2018005 | 1 | 25 | 34.3 | 7.8817 | 0.64822 | 0.42478 | -0.0003562
| 140 TERSLG50-2018005 | 1 | 25 | 34.3 | 7.88 | 0.63444 | 0.41722 | -0.00049305
| 141 TERSLG50-2018005 | 1 | 25 | 34.3 | 7.8826 | 0.65106 | 0.42607 | 0.00034904
2018005725 | 142 TERSLG100-201800 | 1 | 25 | 34.6 | 7.8773 | 0.66644 | 0.44158 | 0.0039654 |  | 7.8756 | 0.00020817
| 143 TERSLG100-201800 | 1 | 25 | 34.6 | 7.8754 | 0.68895 | 0.45775 | 0.002758
| 144 TERSLG100-201800 | 1 | 25 | 34.6 | 7.8757 | 0.71834 | 0.47686 | 0.0027137
| 145 TERSLG100-201800 | 1 | 25 | 34.6 | 7.8758 | 0.71898 | 0.47687 | 0.0017037
2018005737 | 146 TERSLG135-201800 | 1 | 25 | 34.7 | 7.86 | 0.54699 | 0.35159 | -0.073196 |  | 7.8601 | 0.00082209
| 147 TERSLG135-201800 | 1 | 25 | 34.7 | 7.8613 | 0.55711 | 0.35719 | -0.073821
| 148 TERSLG135-201800 | 1 | 25 | 34.7 | 7.8617 | 0.53535 | 0.34242 | -0.072441
| 149 TERSLG135-201800 | 1 | 25 | 34.7 | 7.8594 | 0.5308 | 0.3409 | -0.073895
| 150 TERSLG135-201800 | 1 | 25 | 34.7 | 7.8598 | 0.53095 | 0.34102 | -0.072527 | [5 empty] | REANALYZE | REANALYZE
TRIS Bufffer T34 | 151 TRIS-T34-A | 1 | 25 | 35 | 8.0954 | 0.90109 | 0.38354 | 0.0034494 |  | 8.0961 | 0.00075631 | Water Temp in Cell directly after = 24.9oC | TEMP oC | 24.85 | 24.9 | 24.95
| 152 TRIS-T34-B | 1 | 25 | 35 | 8.0966 | 0.91034 | 0.38628 | 0.0029197 |  |  |  |  | 151 TRIS-T34-A | 8.0975 | 8.0968 | 8.0961
| 153 TRIS-T34-C | 1 | 25 | 35 | 8.0952 | 0.85746 | 0.36375 | 0.00079966 |  |  |  |  | 152 TRIS-T34-B | 8.0987 | 8.098 | 8.0973
| 154 TRIS-T34-D | 1 | 25 | 35 | 8.0968 | 0.82919 | 0.35075 | 0.00082064 |  |  |  |  | 153 TRIS-T34-C | 8.0973 | 8.0966 | 8.0959
| 155 TRIS-T34-E | 1 | 25 | 35 | 8.0966 | 0.85095 | 0.36092 | 0.002429 |  |  |  |  | 154 TRIS-T34-D | 8.0989 | 8.0982 | 8.0975
NUTSLAB SUB | 156 NUTSLAB-A | 1 | 25 | 35 | 7.834 | 0.58695 | 0.42395 | 0.00048876 |  | 7.8341 | 0.00011547 |  | 155 TRIS-T34-E | 8.0987 | 8.098 | 8.0973
| 157 NUTSLAB-B | 1 | 25 | 35 | 7.834 | 0.57118 | 0.41254 | 0.00020552 |  |  |  |  | average | 8.0982 | 8.0975 | 8.0968
| 158 NUTSLAB-C | 1 | 25 | 35 | 7.8333 | 0.56197 | 0.40618 | -0.00097752 |  |  |  |  | stdev | 0.00075631 | 0.00075631 | 0.00075631
| 159 NUTSLAB-D | 1 | 25 | 35 | 7.8342 | 0.56181 | 0.40545 | -0.0005579 |  |  |  |  | assigned TRIS | 8.0951 | 8.0935 | 8.092
CRM#171 | 160 CRM#171-A | 1 | 25 | 33.434 | 7.8592 | 0.59085 | 0.40636 | -0.003758 |  | 7.8593 | 0.0001
| 161 CRM#171-B | 1 | 25 | 33.434 | 7.8594 | 0.59606 | 0.40978 | -0.0039148
| 162 CRM#171-C | 1 | 25 | 33.434 | 7.8583 | 0.60436 | 0.41639 | -0.0040994
| 163 CRM#171-D | 1 | 25 | 33.434 | 7.8593 | 0.60785 | 0.41781 | -0.0042009
| 164 CRM#171-A+20ul dye | 1 | 25 | 33.434 | 7.8597 | 1.2214 | 0.83976 | 0.0036507 |  | 7.8595 | 0.00037859
| 165 CRM#171-B+20 | 1 | 25 | 33.434 | 7.8584 | 1.2114 | 0.83439 | 0.001111
| 166 CRM#171-C+20 | 1 | 25 | 33.434 | 7.8591 | 1.2007 | 0.82592 | 0.0011244
| 167 CRM#171-D+20 | 1 | 25 | 33.434 | 7.8598 | 1.1906 | 0.81759 | 0.00046253
| 168 CRM#171-A+30ul dye | 1 | 25 | 33.434 | 7.8566 | 1.815 | 1.2506 | 0.0011768 | niet volgens Lambert-Beer | 7.8568 | 0.00034641
| 169 CRM#171-B+30 | 1 | 25 | 33.434 | 7.8566 | 1.7889 | 1.2328 | 0.0014534
| 170 CRM#171-C+30 | 1 | 25 | 33.434 | 7.8572 | 1.7347 | 1.1942 | 0.00137
| 171 CRM#171-A+40ul dye | 1 | 25 | 33.434 | 7.8494 | 2.3268 | 1.6228 | 0.0024371 |  | 7.8499 | 0.001193
| 172 CRM#171-B+40 | 1 | 25 | 33.434 | 7.8491 | 2.3245 | 1.6219 | 0.001483
| 173 CRM#171-C+40 | 1 | 25 | 33.434 | 7.8513 | 2.3335 | 1.6203 | 0.00070715
| 160 CRM#171-A |  |  |  | 7.8592
| 161 CRM#171-B |  |  |  | 7.8594
| 163 CRM#171-D |  |  |  | 7.8593
| 164 CRM#171-A+20ul dye |  |  |  | 7.8597
| 166 CRM#171-C+20 |  |  |  | 7.8591
| 167 CRM#171-D+20 |  |  |  | 7.8598
| 168 CRM#171-A+30ul dye |  |  |  | 7.8566
| 169 CRM#171-B+30 |  |  |  | 7.8566
| 170 CRM#171-C+30 |  |  |  | 7.8572
| 171 CRM#171-A+40ul dye |  |  |  | 7.8494
| 172 CRM#171-B+40 |  |  |  | 7.8491
| 173 CRM#171-C+40 |  |  |  | 7.8513
| Report generated by : Ca | ry 8454 |  |  | Signature: .. | ..............
| ------------------------ | -------------- | ------------ | -------------- | ------------- | --------------
|  | *** End R | atio/Equatio | n Report ***
| ------------------------ | -------------- | ------------ | -------------- | ------------- | --------------

## pH Results
Method file : C:\CHEM32\1\METHODS\PH.M(modified)
Last update: Date 26/11/2018 Time 15:36:41
Information : Default Method
Data File : <data notsaved>
Overlaid Spectra:
{C:\CHEM32\1\Pic_0001.WMF}
Equation : pH = LOG((((WL1-WL3)/(WL2-WL3)-0.00815*WL1)-0.00691)/(2.222-((WL1-WL3)/(WL2-WL3)-0.00815*WL1)*0.1331))+1245.69/(Wt+273.15)+3.8275+0.00211*(35-V)
Where : WL1 = Abs(578nm), WL2 = Abs(434nm), WL3= Abs(730nm),Wt = Weight,V = Volume
Wt = Temperature | V = Salinity
Sample ID | Date | Place | # Analysis Name | Temperature (oC) | Salinity | Average pH | stdev | Comments | Calc pH Sys | delta pH
NUTSLAB SUB | 2018-11-27 |  | 1 Nutslab-a | 25 | 35 | 7.8341 | 0.00049917
CRM#171 | 2018-11-27 |  | 6 CRM#171-a | 25 | 33.434 | 7.8615 | 0.00045092
TRIS Bufffer T34 | 2018-11-27 |  | 9 TRIS T34-099-A | 25 | 35 | 8.093 | 0.00036056
201800771 | 2018-07-31 07:14 | ROTTMPT50 | 14 ROTTMPT50_201800 | 25 | 33.42 | 7.9497 | 0.00055678 |  | 7.9273 | 0.022379
2018008778 | 2018-07-31 08:46 | ROTTMPT70 | 17 ROTTMPT70_201800 | 25 | 33.46 | 7.9176 | 0.00036056 |  | 7.9171 | 0.00050529
2018005747 | 2018-08-14 13:39 | TERSLG235 | 20 TERSLG235_201800 | 25 | 34.76 | 7.9126 | 0.00023094 |  | 7.8975 | 0.015155
2018005580 | 2018-09-12 11:06 | WALCRN2 | 23 WALCRN2-20180055 | 25 | 32.5 | 7.9266 | 0.00011547 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 7.9113 | 0.015355
2018005592 | 2018-09-12 09:45 | WALCRN20 | 27 WALCRN20-2018005 | 25 | 33.3 | 7.9547 | 0.0006 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 7.9397 | 0.01498
2018005604 | 2018-09-12 06:37 | WALCRN70 | 30 WALCRN70-2018005 | 25 | 35.1 | 7.8985 | 0.00041633 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 7.8798 | 0.018777
2018005616 | 2018-09-12 13:14 | SCHOUWN10 | 33 SCHOUWN10-201800 | 25 | 32.8 | 7.9609 | 0.0005058 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 7.9496 | 0.011371
2018005628 | 2018-09-12 15:11 | GOERE2 | 41 GOERE2-201800562 | 25 | 31.1 | 7.8747 | 0.00017321 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 7.869 | 0.0057005
2018005640 | 2018-09-12 15:39 | GOERE6 | 45 GOERE6-201800564 | 25 | 31 | 7.8775 | 0.00040415 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 7.8693 | 0.0082366
2018005652 | 2018-09-10 14:00 | NOORDWK2 | 48 NOORDWK2-2018005 | 25 | 30.2 | 7.9 | 0.0002 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 7.89 | 0.0099514
2018005664 | 2018-09-10 14:40 | NOORDWK10 | 51 NOORDWK10-201800 | 25 | 31.7 | 7.9725 | 0.00045092 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 7.9596 | 0.012853
2018005676 | 2018-09-10 15:37 | NOORDWK20 | 57 NOORDWK20-201800 | 25 | 33 | 7.9803 | 0.00081803 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 7.9592 | 0.021144
2018005688 | 2018-09-10 18:35 | NOORDWK70 | 63 NOORDWK70-201800 | 25 | 34.6 | 7.9433 | 0.00017321 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 7.9253 | 0.018002
2018005700 | 2018-09-11 15:14 | TERSLG10 | 66 TERSLG10-2018005 | 25 | 33.8 | 7.9387 | 0.00055678 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 7.9216 | 0.017142
2018005712 | 2018-09-11 12:29 | TERSLG50 | 71 TERSLG50-2018005 | 25 | 34.4 | 7.8647 | 0.0017898 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 7.8558 | 0.0088725
2018005724 | 2018-09-11 08:40 | TERSLG100 | 78 TERSLG100-201800 | 25 | 34.6 | 7.8766 | 0.00056789 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 7.8699 | 0.0066587
2018005736 | 2018-09-11 06:05 | TERSLG135 | 82 TERSLG135-201800 | 25 | 34.7 | 7.9223 | 0.00017321 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 7.9052 | 0.017139
2018005581 | 2018-10-17 10:59 | WALCRN2 | 85 WALCRN2-20180055 | 25 | 32.55 | 7.8834 | 0.00023094 |  | 7.883 | 0.00044241
2018005593 | 2018-10-17 09:45 | WALCRN20 | 90 WALCRN20-2018005 | 25 | 32.02 | 7.9308 | 0.00051316 |  | 7.9246 | 0.0062046
2018005605 | 2018-10-17 06:45 | WALCRN70 | 93 WALCRN70-2018005 | 25 | 35.01 | 7.9043 | 0.00030551 |  | 7.8839 | 0.020344
2018005617 | 2018-10-17 12:42 | SCHOUWN10 | 98 SCHOUWN10-201800 | 25 | 33.25 | 7.9462 | 0.00045826 |  | 7.9353 | 0.01094
2018005629 | 2018-10-17 14:20 | GOERE2 | 105 GOERE2-201800562 | 25 | 30.98 | 7.948 | 0.00055076 |  | 7.9344 | 0.013502
2018005641 | 2018-10-17 14:54 | GOERE6 | 109 GOERE6-201800564 | 25 | 31.31 | 7.949 | 0.00060208 |  | 7.9374 | 0.011547
2018005653 | 2018-10-15 13:21 | NOORDWK2 | 114 NOORDWK2-2018005 | 25 | 30.1 | 7.912 | 0.00015275 |  | 7.9145 | -0.0024692
2018005665 | 2018-10-15 14:54 | NOORDWK10 | 117 NOORDWK10-201800 | 25 | 30.83 | 7.9527 | 0.00011547 |  | 7.9423 | 0.010401
2018005677 | 2018-10-15 15:40 | NOORDWK20 | 121 NOORDWK20-201800 | 25 | 31.34 | 7.9712 | 0.00034641 |  | 7.9699 | 0.0013496
2018005689 | 2018-10-15 19:05 | NOORDWK70 | 125 NOORDWK70-201800 | 25 | 34.1 | 7.9063 | 0.00052915 |  | 7.8958 | 0.010498
2018005701 | 2018-10-16 16:14 | TERSLG10 | 132 TERSLG10-2018005 | 25 | 33.86 | 7.933 | 0.00052281 |  | 7.9238 | 0.0091705
2018005713 | 2018-10-16 13:49 | TERSLG50 | 136 TERSLG50-2018005 | 25 | 34.3 | 7.8824 | 0.00063797 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 7.8712 | 0.011185
2018005725 | 2018-10-16 10:24 | TERSLG100 | 142 TERSLG100-201800 | 25 | 34.6 | 7.8756 | 0.00020817 |  | 7.8644 | 0.011201
2018005737 | 2018-10-16 08:09 | TERSLG135 | 146 TERSLG135-201800 | 25 | 34.7 | 7.8601 | 0.00082209 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 7.8401 | 0.020035
TRIS Bufffer T34 |  |  | 151 TRIS-T34-A | 25 | 35 | 8.0961 | 0.00075631
NUTSLAB SUB |  |  | 156 NUTSLAB-A | 25 | 35 | 7.8341 | 0.00011547 |  |  | 0.011567
CRM#171 |  |  | 160 CRM#171-A | 25 | 33.434 | 7.8593 | 0.0001
|  |  | 164 CRM#171-A+20ul dye | 25 | 33.434 | 7.8595 | 0.00037859
|  |  | 168 CRM#171-A+30ul dye | 25 | 33.434 | 7.8568 | 0.00034641
|  |  | 171 CRM#171-A+40ul dye | 25 | 33.434 | 7.8499 | 0.001193
Precision & Accuracy (Nov 2018) | [7 empty] | delta tris CRM pH "bias"@ temp
TRIS Bufffer T34 in artificial Seawater |  |  |  |  | Measured pH | Tris assigned @ 25oC |  | Accuracy
TRIS Bufffer T34 | 2018-11-27 | Start | 9 TRIS T34-099-A | 35 | 8.0931 | 8.0904 |  | -0.0026721
| 2018-11-27 |  | 10 TRIS T34-099-b | 35 | 8.0911 | 8.0904 |  | -0.00067215
| 2018-11-27 |  | 11 TRIS T34-099-c | 35 | 8.0933 | 8.0904 |  | -0.0028721
| 2018-11-27 |  | 12 TRIS T34-099-d | 35 | 8.0946 | 8.0904 |  | -0.0041721
| 2018-11-27 |  | 13 TRIS T34-099-e | 35 | 8.0926 | 8.0904 |  | -0.0021721
TRIS Bufffer T34 | 2018-11-27 | End | 151 TRIS-T34-A | 35 | 8.0954 | 8.0904 |  | -0.0049721
| 2018-11-27 |  | 152 TRIS-T34-B | 35 | 8.0966 | 8.0904 |  | -0.0061721
| 2018-11-27 |  | 153 TRIS-T34-C | 35 | 8.0952 | 8.0904 |  | -0.0047721
| 2018-11-27 |  | 154 TRIS-T34-D | 35 | 8.0968 | 8.0904 |  | -0.0063721
| 2018-11-27 |  | 155 TRIS-T34-E | 35 | 8.0966 | 8.0904 |  | -0.0061721
Precision
|  |  |  | STDEV all | 0.0019431 |  | average | -0.0041021
|  |  |  | STDEV no outliers | 0.0017238 |  |  | -0.0045221
|  |  |  | Stdev 1st Tris only | 0.00036056 |  |  | -0.0025721
|  |  |  | Stdev 2nd Tris only | 0.00075631 |  |  | -0.0056921
Nutrient Seawater | [5 empty] | Average
|  |  | 1 Nutslab-a | 35 | 7.8341 | 7.8341 | 0.00049917
|  |  | 2 NUtslab-b | 35 | 7.8354
|  |  | 3 Nutslab-c | 35 | 7.8346
|  |  | 4 NUtslab-d | 35 | 7.8334
|  |  | 5 NUtslab-e | 35 | 7.8342
|  |  | 156 NUTSLAB-A | 35 | 7.834 | 7.8341 | 0.00011547
|  |  | 157 NUTSLAB-B | 35 | 7.834
|  |  | 158 NUTSLAB-C | 35 | 7.8333
|  |  | 159 NUTSLAB-D | 35 | 7.8342
Precision
|  |  |  | STDEV all | 0.00062249
|  |  |  | STDEV no outliers | 0.00035923
|  |  |  | Stdev 1st nuts only | 0.00049917
|  |  |  | Stdev 2nd nuts only | 0.00011547
Report generated by : Ca
|  |  | ------------------------ | ------------ | --------------
|  |  |  | atio/Equatio | n Report ***
|  |  | ------------------------ | ------------ | --------------

## Final pH Results
Method file : C:\CHEM32\1\METHODS\PH.M(modified)
Last update: Date 26/11/2018 Time 15:36:41
Information : Default Method
Data File : <data notsaved>
Overlaid Spectra:
{C:\CHEM32\1\Pic_0001.WMF}
Equation : pH = LOG((((WL1-WL3)/(WL2-WL3)-0.00815*WL1)-0.00691)/(2.222-((WL1-WL3)/(WL2-WL3)-0.00815*WL1)*0.1331))+1245.69/(Wt+273.15)+3.8275+0.00211*(35-V)
Where : WL1 = Abs(578nm), WL2 = Abs(434nm), WL3= Abs(730nm),Wt = Weight,V = Volume
Wt = Temperature | V = Salinity
Sample ID | Sampled Date | Place/Meetpunt | # Analysis Name | Temperature (oC) | Salinity | Average pH | stdev | Comments
NUTSLAB SUB | 2018-11-27 |  | 1 Nutslab-a | 25 | 35 | 7.8341 | 0.00049917
CRM#171 | 2018-11-27 |  | 6 CRM#171-a | 25 | 33.434 | 7.8615 | 0.00045092
TRIS Bufffer T34 | 2018-11-27 |  | 9 TRIS T34-099-A | 25 | 35 | 8.093 | 0.00036056 | Water Temp in Cell directly after = 24.9-25.0oC
2018005580 | 2018-09-12 11:06 | WALCRN2 | 23 WALCRN2-20180055 | 25 | 32.5 | 7.9266 | 0.00011547 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 8.3238
2018005581 | 2018-10-17 10:59 | WALCRN2 | 85 WALCRN2-20180055 | 25 | 32.55 | 7.8834 | 0.00023094 |  | 8.1382
2018005592 | 2018-09-12 09:45 | WALCRN20 | 27 WALCRN20-2018005 | 25 | 33.3 | 7.9547 | 0.0006 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 8.2922
2018005593 | 2018-10-17 09:45 | WALCRN20 | 90 WALCRN20-2018005 | 25 | 32.02 | 7.9308 | 0.00051316 |  | 8.3141
2018005604 | 2018-09-12 06:37 | WALCRN70 | 30 WALCRN70-2018005 | 25 | 35.1 | 7.8985 | 0.00041633 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 8.3148
2018005605 | 2018-10-17 06:45 | WALCRN70 | 93 WALCRN70-2018005 | 25 | 35.01 | 7.9043 | 0.00030551 |  | 8.3078
2018005616 | 2018-09-12 13:14 | SCHOUWN10 | 33 SCHOUWN10-201800 | 25 | 32.8 | 7.9609 | 0.0005058 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 8.3722
2018005617 | 2018-10-17 12:42 | SCHOUWN10 | 98 SCHOUWN10-201800 | 25 | 33.25 | 7.9462 | 0.00045826 |  | 8.2711
2018005628 | 2018-09-12 15:11 | GOERE2 | 41 GOERE2-201800562 | 25 | 31.1 | 7.8747 | 0.00017321 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 8.27
2018005629 | 2018-10-17 14:20 | GOERE2 | 105 GOERE2-201800562 | 25 | 30.98 | 7.948 | 0.00055076 |  | 8.2877
2018005640 | 2018-09-12 15:39 | GOERE6 | 45 GOERE6-201800564 | 25 | 31 | 7.8775 | 0.00040415 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 8.3676
2018005641 | 2018-10-17 14:54 | GOERE6 | 109 GOERE6-201800564 | 25 | 31.31 | 7.949 | 0.00060208 |  | 8.3779
2018005652 | 2018-09-10 14:00 | NOORDWK2 | 48 NOORDWK2-2018005 | 25 | 30.2 | 7.9 | 0.0002 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 8.3228
2018005653 | 2018-10-15 13:21 | NOORDWK2 | 114 NOORDWK2-2018005 | 25 | 30.1 | 7.912 | 0.00015275 |  | 8.3216
2018005664 | 2018-09-10 14:40 | NOORDWK10 | 51 NOORDWK10-201800 | 25 | 31.7 | 7.9725 | 0.00045092 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 8.2537
2018005665 | 2018-10-15 14:54 | NOORDWK10 | 117 NOORDWK10-201800 | 25 | 30.83 | 7.9527 | 0.00011547 |  | 8.2647
2018005676 | 2018-09-10 15:37 | NOORDWK20 | 57 NOORDWK20-201800 | 25 | 33 | 7.9803 | 0.00081803 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 8.3028
2018005677 | 2018-10-15 15:40 | NOORDWK20 | 121 NOORDWK20-201800 | 25 | 31.34 | 7.9712 | 0.00034641 |  | 8.2776
2018005688 | 2018-09-10 18:35 | NOORDWK70 | 63 NOORDWK70-201800 | 25 | 34.6 | 7.9433 | 0.00017321 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 8.3213
2018005689 | 2018-10-15 19:05 | NOORDWK70 | 125 NOORDWK70-201800 | 25 | 34.1 | 7.9063 | 0.00052915 |  | 8.2781
2018005700 | 2018-09-11 15:14 | TERSLG10 | 66 TERSLG10-2018005 | 25 | 33.8 | 7.9387 | 0.00055678 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 8.3323
2018005701 | 2018-10-16 16:14 | TERSLG10 | 132 TERSLG10-2018005 | 25 | 33.86 | 7.933 | 0.00052281 |  | 8.3316
2018005712 | 2018-09-11 12:29 | TERSLG50 | 71 TERSLG50-2018005 | 25 | 34.4 | 7.8647 | 0.0017898 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 8.3347
2018005713 | 2018-10-16 13:49 | TERSLG50 | 136 TERSLG50-2018005 | 25 | 34.3 | 7.8824 | 0.00063797 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 8.3102
2018005724 | 2018-09-11 08:40 | TERSLG100 | 78 TERSLG100-201800 | 25 | 34.6 | 7.8766 | 0.00056789 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 8.3389
2018005725 | 2018-10-16 10:24 | TERSLG100 | 142 TERSLG100-201800 | 25 | 34.6 | 7.8756 | 0.00020817 |  | 8.3672
2018005736 | 2018-09-11 06:05 | TERSLG135 | 82 TERSLG135-201800 | 25 | 34.7 | 7.9223 | 0.00017321 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 8.2887
2018005737 | 2018-10-16 08:09 | TERSLG135 | 146 TERSLG135-201800 | 25 | 34.7 | 7.8601 | 0.00082209 | Salinity measured with NIOZ Conductivity Probe | 8.3177
201800771 | 2018-07-31 07:14 | ROTTMPT50 | 14 ROTTMPT50_201800 | 25 | 33.42 | 7.9497 | 0.00055678 |  | 8.2654
2018008778 | 2018-07-31 08:46 | ROTTMPT70 | 17 ROTTMPT70_201800 | 25 | 33.46 | 7.9176 | 0.00036056 |  | 8.254
2018005747 | 2018-08-14 13:39 | TERSLG235 | 20 TERSLG235_201800 | 25 | 34.76 | 7.9126 | 0.00023094 |  | 8.2366
TRIS Bufffer T34 | 2018-11-27 |  | 151 TRIS-T34-A | 25 | 35 | 8.0961 | 0.00075631 | Water Temp in Cell directly after = 24.9oC
NUTSLAB SUB | 2018-11-27 |  | 156 NUTSLAB-A | 25 | 35 | 7.8341 | 0.00011547
CRM#171 | 2018-11-27 |  | 160 CRM#171-A | 25 | 33.434 | 7.8593 | 0.0001
|  |  | 164 CRM#171-A+20ul dye | 25 | 33.434 | 7.8595 | 0.00037859
|  |  | 168 CRM#171-A+30ul dye | 25 | 33.434 | 7.8568 | 0.00034641
|  |  | 171 CRM#171-A+40ul dye | 25 | 33.434 | 7.8499 | 0.001193
Precision & Accuracy (Nov 2018) | [7 empty] | delta tris CRM pH "bias"@ temp
TRIS Bufffer T34 in artificial Seawater |  |  |  |  | Measured pH | Tris assigned @ 25oC |  | Accuracy
TRIS Bufffer T34 | 2018-11-27 | Start | 9 TRIS T34-099-A | 35 | 8.0931 | 8.0904 |  | -0.0026721
| 2018-11-27 |  | 10 TRIS T34-099-b | 35 | 8.0911 | 8.0904 |  | -0.00067215
| 2018-11-27 |  | 11 TRIS T34-099-c | 35 | 8.0933 | 8.0904 |  | -0.0028721
| 2018-11-27 |  | 12 TRIS T34-099-d | 35 | 8.0946 | 8.0904 |  | -0.0041721
| 2018-11-27 |  | 13 TRIS T34-099-e | 35 | 8.0926 | 8.0904 |  | -0.0021721
TRIS Bufffer T34 | 2018-11-27 | End | 151 TRIS-T34-A | 35 | 8.0954 | 8.0904 |  | -0.0049721
| 2018-11-27 |  | 152 TRIS-T34-B | 35 | 8.0966 | 8.0904 |  | -0.0061721
| 2018-11-27 |  | 153 TRIS-T34-C | 35 | 8.0952 | 8.0904 |  | -0.0047721
| 2018-11-27 |  | 154 TRIS-T34-D | 35 | 8.0968 | 8.0904 |  | -0.0063721
| 2018-11-27 |  | 155 TRIS-T34-E | 35 | 8.0966 | 8.0904 |  | -0.0061721
Precision
|  |  |  | STDEV all | 0.0019431 |  | Average | -0.0041021
|  |  |  | STDEV no outliers | 0.0017238 |  |  | -0.0045221
|  |  |  | Stdev 1st Tris only | 0.00036056 |  |  | -0.0025721
|  |  |  | Stdev 2nd Tris only | 0.00075631 |  |  | -0.0056921
|  |  |  | pH Precision | 0.0019431 |  | pH Accuracy | -0.0041021
Report generated by : Ca
|  |  | ------------------------ | ------------ | --------------
|  |  |  | atio/Equatio | n Report ***
|  |  | ------------------------ | ------------ | --------------

## TRIS Buffer pH
S | T | pH TRIS | TK
35 | 24.7 | 8.0998 | 297.95
35 | 24.75 | 8.0982 | 298
35 | 24.8 | 8.0967 | 298.05
35 | 24.85 | 8.0951 | 298.1
35 | 24.9 | 8.0935 | 298.15
35 | 24.95 | 8.092 | 298.2
35 | 25 | 8.0904 | 298.25
35 | 25.05 | 8.0889 | 298.3
35 | 25.1 | 8.0873 | 298.35
35 | 25.15 | 8.0857 | 298.4
35 | 25.2 | 8.0842 | 298.45
35 | 25.25 | 8.0826 | 298.5
35 | 25.3 | 8.0811 | 298.55
pH TRIS BUFFER = (11911.08-18.2499*B14-0.039336*B14*B14)*(1/E14)-366.27059+0.53993607*B14+0.00016329*B14*B14+(64.52243-0.084041*B14)*LN(E14)-0.11149858*E14
Where:
B14 = Salinity
E14= Temperature in Kelvin
Temperature in Kelvin = TempoC+273.25